## Slide 1
Overview of the requirements of ILAC-G24/OIML D 10 "Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment used in testing laboratories"
Обзор требований ILAC-G24 / OIML D 10 «Руководство по определению межкалибровочных интервалов измерительного оборудования, используемого в испытательных лабораториях»
Peter Ulbig
COOMET Seminar on verification intervals 11th September 2019, Kiev
Семинар КООМЕТ по межповерочным интервалам 11 сентября 2019 г., Киев

## Slide 2
Cooperation of ILAC and OIML / Сотрудничество ILAC и МОЗМ

## Slide 3
Cooperation of ILAC and OIML / Сотрудничество ILAC и МОЗМ
This publication - reference ILAC-G24 / OIML D 10, Edition 2007 - was developed by the ILAC Accreditation Committee and by OIML TC 4 Measurement standards and calibration and verification devices.
Данная публикация – ссылочный номер ILAC-G24 / OIML D 10, издание 2007 г. - была разработана Комитетом по аккредитации ILAC и ТК 4 МОЗМ Эталоны и устройства для калибровки и поверки.

## Slide 4
Purpose / Цель
Purpose
The purpose of this Document is to give laboratories, particularly while setting up their calibration system, guidance on how to determine calibration intervals. This Document identifies and describes the methods that are available and known for the evaluation of calibration intervals.
Цель Цель данного документа состоит в том, чтобы дать лабораториям, особенно при создании их системы калибровки, руководство по определению межкалибровочных интервалов.
В настоящем документе определены и описаны имеющиеся известные методы для оценки межкалибровочных интервалов.

## Slide 5
Understanding / Понимание
Calibration / Калибровка
Verification / Поверка

## Slide 6
Understanding / Понимание
Time / Время
Deviation / Отклонение
Value of the standard
as reference Значение эталона в качестве опорного значения
Date of
verification Дата поверки
Time / Время
Deviation / Отклонение
Value of the standard
as reference Значение эталона в качестве опорного значения
Date of calibration Дата калибровки
Calibration / Калибровка
Verification / Поверка
+MPE
-MPE

## Slide 7
Understanding / Понимание
Calibration / Калибровка
Verification / Поверка
Usually totally different use / Обычно совершенно другое использование

## Slide 8
OIML D10 / МОЗМ D10
Note: This Document focuses on the determination of calibration intervals of measuring instruments. The methods described can also be used in an appropriate manner for reference standards, working standards, etc., which are under the control of the laboratory.
Примечание: Данный документ посвящен определению межкалибровочных интервалов средств измерений. Описанные методы можно соответствующим образом применять для первичных эталонов, рабочих эталонов и т. п., находящихся под контролем лаборатории.

## Slide 9
OIML D10 / МОЗМ D10
Factors influencing the calibration interval /Факторы, влияющие на межкалибровочный интервал
• uncertainty of measurement required or declared by the laboratory;
• risk of a measuring instrument exceeding the limits of the maximum permissible error when in use;
• cost of necessary correction measures when it is found that the instrument was not appropriate over a long period of time;
• type of instrument;
• tendency to wear and drift;
• manufacturer’s recommendation;
• неопределенность измерения, требуемая или заявленная лабораторией; • риск превышения измерительным прибором пределов максимально допустимой погрешности при использовании; • стоимость необходимых корректирующих мер, когда выясняется, что в течение длительного времени использовался неподходящий прибор; • тип прибора; • склонность к износу и дрейфу; • рекомендация производителя;

## Slide 10
OIML D10 / МОЗМ D10
• extent and severity of use;
• environmental conditions (climatic conditions, vibration, ionizing radiation, etc.);
• trend data obtained from previous calibration records;
• recorded history of maintenance and servicing;
• frequency of cross-checking against other reference standards or measuring devices;
• frequency and quality of intermediate checks in the meantime;
• transportation arrangements and risk; and
• degree to which the serving personnel are trained. • масштаб и жесткость использования; • условия окружающей среды (климатические условия, вибрация, ионизирующее излучение и т. п.); • данные о тенденциях, полученные из предыдущих записей калибровки; • записанная история технического обслуживания и ремонта; • частота сверки с другими первичными эталонами или измерительными приборами; • частота и качество промежуточных проверок за это время; • организация транспортировки и риск; и • степень подготовки обслуживающего персонала.
Factors influencing the calibration interval /Факторы, влияющие на межкалибровочный интервал

## Slide 11
OIML D10 / МОЗМ D10
The process of determining calibration intervals is a complex mathematical and statistical process requiring accurate and sufficient data taken during the calibration process.
There appears to be no universally applicable single best practice for establishing and adjusting the calibration intervals.
Процесс определения межкалибровочных интервалов представляет собой сложный математический и статистический процесс, требующий достаточного количества точных данных, полученных в процессе калибровки. По-видимому, не существует универсально применимых единых передовых практик для установления и корректировки межкалибровочных интервалов.

## Slide 12
OIML D10 / МОЗМ D10
Initial choice of calibration intervals
The decision should be made by a person or by persons with general experience of measurements, or of the particular instruments to be calibrated, and preferably also with knowledge of the intervals used by other laboratories.
Первоначальный выбор межкалибровочных интервалов
Решение должно быть принято лицом или лицами, имеющими общий опыт в измерениях или определенных приборах, подлежащих калибровке, желательно также осведомленными об интервалах, используемых другими лабораториями.

## Slide 13
OIML D10 / МОЗМ D10
The so-called “engineering intuition” which fixed the initial calibration intervals, and a system which maintains fixed intervals without review, are not considered as being sufficiently reliable and are therefore not recommended.
Так называемая «инженерная интуиция», установившая первоначальные межкалибровочные интервалы, и система, которая поддерживает установленные интервалы без экспертизы, считаются недостаточно надежными и поэтому не рекомендуются.
Calibration / Калибровка
Verification / Поверка

## Slide 14
OIML D10 / МОЗМ D10
Verification Authorities
Поверяющие органы
User of an instrument
Пользователь прибора
Calibration lab
Калибровочная лаборатория
User of an instrument
Пользователь прибора
Calibration / Калибровка
Verification / Поверка
Calibration /
Калибровка
Verification /
Поверка
Calibration /
Калибровка
Calibration /
Калибровка

## Slide 15
OIML D10 / МОЗМ D10
Method 1: Automatic adjustment or “staircase” (calendar-time)
Метод 1: Автоматическая регулировка или «лестница» (календарное время)
Time / Время
Deviation / Отклонение
Value of the standard
as reference Значение эталона в качестве опорного значения
Date of
verification Дата поверки
+MPE
-MPE
If the deviation is less than 80 % of the defined maximum permissable error, the period is the same. Otherwise the period is shortened. Если отклонение составляет менее 80% от установленной максимально допустимой погрешности, период остается тем же. В противном случае период сокращают.

## Slide 16
OIML D10 / МОЗМ D10
Method 2: Control chart (calendar-time)
Метод 2: Карта контроля (календарное время)
Calibration on 1 July 2018
Калибровка 1 июля 2018 г.
Calibration on 1 July 2015
Калибровка 1 июля 2015 г.
x
Измеренное значение
Опорное значение
Измеренное значение
Опорное значение

## Slide 17
OIML D10 / МОЗМ D10
Method 2: Control chart (calendar-time)
Метод 2: Карта контроля (календарное время)
1 июля 2015 г.
1 July 2015
1 июля 2018 г.
1 July 2018
Deviation /
Отклонение
Time / Время
= drift per time /дрейф за промежуток времени
Calculation of the new interval
Расчет нового интервала

## Slide 18
Method 3: “In-use” time
Метод 3: Время использования
OIML D10 / МОЗМ D10
Calibration after additional 200 hours of use
Калибровка через 200 дополнительных часов использования
Calibration after 200 hours of use
Калибровка через 200 часов использования
x
Измеренное значение
Измеренное значение
Опорное значение
Опорное значение

## Slide 19
Method 3: “In-use” time
Метод 3: Время использования
OIML D10 / МОЗМ D10
Calibration after additional 200 hours of use
Калибровка через 200 дополнительных часов использования
Calibration after 200 hours of use
Калибровка через 200 часов использования
x
Измеренное значение
Измеренное значение
Опорное значение
Опорное значение

## Slide 20
Method 3: “In-use” time
Метод 3: Время использования
OIML D10 / МОЗМ D10
Через 200 часов использования
After 200 hours of use
Deviation /
Отклонение
Time / Время
= drift per time / дрейф за промежуток времени
Calculation of the new interval
Расчет нового интервала
After additional 200 hours of use
Через 200 дополнительных часов использования

## Slide 21
OIML D10 / МОЗМ D10
Method 4: In service checking, or “black-box” testing
Метод 4: Проверка в процессе эксплуатации или тестирование методом «черного ящика»
Calibration on 2 July 2015
Калибровка 2 июля 2015 г.
Calibration on 1 July 2015
Калибровка 1 июля 2015 г.
x
Измеренное значение
Измеренное значение
Опорное значение
Опорное значение

## Slide 22
OIML D10 / МОЗМ D10
1 июля 2015 г.
1 July 2015
20 июля 2015 г.
20 July 2015
Deviation /
Отклонение
Time / Время
drift per time / дрейф за за промежуток времени
Calculation of the new interval
Расчет нового интервала
Method 4: In service checking, or “black-box” testing
Метод 4: Проверка в процессе эксплуатации или тестирование методом «черного ящика»

## Slide 23
OIML D10 / МОЗМ D10
Method 5: Other statistical approaches
Метод 5: Другие статистические подходы
Taking the methods 1 to 4 for a group of similar instruments
Принятие методов 1 - 4 для группы аналогичных приборов

## Slide 24
OIML D10 / МОЗМ D10