## Slide 1
Представление подхода к назначению межповерочных интервалов, разрабатываемого в Республике Беларусь (тема КООМЕТ 716/BY/17)
Шабанов Максим Валентинович
Председатель ПК2.2 КООМЕТ
Начальник отдела законодательной и теоретической метрологии - БелГИМ

## Slide 2
1) Are activities going on in your country to change reverification intervals?
Yes they are. It is due to increasing competition on the market and differences in verification intervals earlier assigned for measuring instruments used in legal metrology areas and requests of ministries. The situation urges regulation and unified values of verification intervals which take into account the risk of use of measuring instruments beside their reliability proved by testing in a competent laboratory.
Also increased reliability of certain group of measuring instruments as well as economical reasons require change of verification intervals.
1) Проводятся ли работы по изменению межповерочных интервалов в Ваше стране?
Да, проводятся. Это вызвано возросшей конкуренцией на внутреннем рынке и из-за различий в межповерочных интервалах, ранее назначенных для отдельных типов средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, а так же запросов госорганов.
Данная ситуация требует безотлагательного установления единых межповерочных интервалов, которые учитывают не только надежность средств измерений, подтвержденную компетентной лабораторией, но и риски их применения.
Предпосылкой к изменению межповерочных интервалов также является возросшая надежность некоторых видов средств измерений, а также экономические нюансы их обслуживания в использовании.

## Slide 3
2) How are reverification intervals fixed in your country:
a) On which basis?
b) Who is responsible to fix the intervals?
c) Where are the reverification intervals listed resp. in which document?
a) Up to now they were “historically accepted”. Today they are set according to theoretical calculations, based on reliability test results, and statistics of verifications in use. In 2020 risk analysis will be incorporated.
b) The verification intervals in legal metrology are specified by Gosstandart and indicated 1) in State register of approved types of measuring instruments 2) in directive of Gosstandart № 17 .
c) Directive of Gosstandart № 17, 2007. This directive underpins the national law on metrology
2) Как устанавливаются межповерочные интервалы в стране?
a) на каком основании?
b) кто отвечает за установление?
c) в каком документе указаны?
а) МПИ в сфере законодательной метрологии установлены «исторически». В данный момент их устанавливают исходя из теоретических расчетов, используя результаты испытаний на надежность, а также на основании статистики поверки. С 2020 года будет применен анализ рисков применения.
б) МПИ в сфере законодательной метрологии устанавливаются Госстандантом и указаны 1) в Государственном реестре средств измерений и 2) в Постановлении Госстанданта №17;
с) Постановление Госстандарта №17, 2007. Данное постановление разработано в развитие норм Закона «Об обеспечении единства измерений».

## Slide 4
3) Was there a change of reverification intervals for one or more measuring instruments? If yes, what has been the reason for?
As follows from point 2) there is a directive of Gosstandart which actually is difficult to amend and the State register which is more flexible in this aspect. The State register shows two verification intervals: 1st – for use in legal metrology and 2nd – outside legal metrology. Decision regarding verification interval of a certain type of measuring instruments is taken considering the Directive №17 and results of reliability tests, if any, or statistic of periodic verifications.
State register indicate different LM verification intervals for the same group of measuring instruments and manufacturers with smaller verification intervals seek to increasing them in order to stay competitive on the market.
3) Изменялись ли межповерочные интервалы для одного или нескольких средств измерений? Если да, то по какой причине?
В продолжение ответа по п.2: Имеется постановление Госстандарта, в которое сложно вносить изменения, и Государственный реестр средств измерений, который более «гибкий» в части внесения изменений. Госреестр содержит два МПИ: 1) – для применения в сфере законодательной метрологии; 2) – вне СЗМ. Решение о назначении МПИ для конкретного типа средства измерений назначается исходя из МПИ, указанного в Постановлении №17 и с учетом материалов испытаний на надежность, если проведены, а также статистики периодических поверок.
Госреестр содержит разные МПИ для приборов одного вида и изготовители средств измерений с небольшими МПИ стремятся к их увеличению.

## Slide 5
Теоретический расчет МПИ на основе показателей надежности, полученных при соответствующих испытаниях

## Slide 6
Первичный МПИ назначается для типов средств измерений, которые впервые попадают на рынок страны как после государственных приемочных испытаний, так и в рамках процедуры признания результатов испытаний и утверждения типа.
Для оценки первичного МПИ СИ изготовитель или уполномоченное им лицо представляет на экспертизу утвержденные и заверенные копии следующих документов (указаны в порядке предпочтения):
1) материалы испытаний партии СИ на метрологическую надежность СИ (акты отбора образцов, программы и планы, протоколы, отчеты, акты);
2) материалы испытаний отдельных комплектующих элементов, метрологическая надежность которых существенно влияет на метрологичекую надежность СИ в целом (измерительные преобразователи и т.п.);
3) документы, устанавливающие показатели надежности СИ (описание типа, технические условия, спецификации, иная конструкторская документация, содержащая информацию о показателях надежности), справочные данные о надежности сборочных единиц СИ, если они используются в расчетах общей надежности СИ;
4) информация об эксплуатационной надежности МПИ СИ-аналогов, при наличии.
Теоретический расчет МПИ на основе показателей надежности, полученных при соответствующих испытаниях

## Slide 7
ГОСТ 27.410-87 "Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность"
Вероятность безотказной работы P за время (наработку) t многоэлементного СИ описывается экспоненциальным законом распределения (формула)
где t – время работы до первого отказа (наработка), час
На практике удобней использовать формулу гамма-процентной наработки до отказа с аналогичной зависимостью:
где γ – требуемая вероятность работы без возникновения метрологических отказов (в СЗМ принимается за 95), %
Tср - время до первого отказа при заданной вероятности работы без возникновения метрологических отказов, час
Для сферы законодательной метрологии γ берется 90 – 95%, когда известно количество метрологических отказов за время эксплуатации представительной выборки СИ в течение предполагаемого к назначению МПКИ.
γ = 1 – q[1-P(t)], где P(t) = 0,9 – 0,95
Теоретический расчет МПИ на основе показателей надежности, полученных при соответствующих испытаниях

## Slide 8
! Количество отказов, зафиксированных по гарантийным случаям, является представительным для расчета γ, если запрашиваемый МПИ равен гарантийному сроку эксплуатации для конкретного СИ.
! Экспоненциальный закон распределения предполагает непрерывную работу технического устройства за срок Тср. Данный факт следует учитывать при расчете МПИ для средств измерений, которые выполняют измерения условно дискретно. Например, счетчики расхода воды в основном работают под нагрузкой утром и вечером. Из 24 часов среднее время работы под нагрузкой составляет не более 6 часов, что позволяет увеличить расчетное Tср.м в 3 – 4 раза. Данная особенность работы СИ может быть учтена только в очевидных случаях неполной нагрузки. Подавляющее большинство счетчиков электроэнергии постоянно работают в течение суток, питая неотключаемую бытовую технику и Tср.м может быть увеличен не более, чем в 1,5 - 2 раза.
Среднее время наработки до отказа (безотказной работы) также может быть рассчитана используя суммарную надежность СИ оцененную по надежности отдельных сборочных единиц, входящих в конструкцию СИ.
Теоретический расчет МПИ на основе показателей надежности, полученных при соответствующих испытаниях
где λСН – суммарная интенсивность отказов (надежность)

## Slide 9
Количество СИ в представительной выборке (объем выборки) можно определить согласно ГОСТ 27.410-87 при условии, что СИ не прошедшие поверку из дальнейших испытаний исключаются
, шт
Средняя наработка до отказа должна подтверждаться испытаниями на надежность однотипных средств измерений в количестве не менее 30 шт.
В представительной выборке СИ должны отработать приблизительно одинаковое время (разница в показаниях по измеряемой величине +\-10%)
где – требуемая суммарная наработка, рассчитанная по ГОСТ 27.410-87.
можно принимать равной - суммарной наработке образцов прошедших поверку с положительным результатом.
Выборка образцов, которые должны быть направлены в поверку, и по которым будет вычислено , должны выбираться представителем организации, выполняющей оценку МПИ.
Теоретический расчет МПИ на основе показателей надежности, полученных при соответствующих испытаниях

## Slide 10
Если нормируется вероятность безотказной работы СИ P(t) за время (наработку) :
где – СКО распределения погрешности градуировки средства измерений при выпуске из производства;
– предел допускаемой погрешности средства измерений;
– предел допускаемой погрешности средства измерений в реальных условиях его эксплуатации;
и – коэффициенты (квантили) нормального распределения, соответствующие вероятностям и соответственно.
Теоретический расчет МПИ на основе показателей надежности, полученных при соответствующих испытаниях
РМГ 74 -2004 «ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений»

## Slide 11
Если нормируется средняя наработка до первого отказа :
где – средняя наработка до первого метрологического отказа.
В качестве МПИ принимают Т = min[T1,T2] и округляют в меньшую сторону.
Теоретический расчет МПИ на основе показателей надежности, полученных при соответствующих испытаниях

## Slide 12
А) корректировка МПКИ для типов СИ, при проведении поверок или калибровок которых регистрируют значения МХ каждого экземпляра СИ
Б) корректировка МПКИ для типов СИ, при проведении поверок которых регистрируют только альтернативный признак годности СИ
Способ (Б) на практике используется чаще всего, поскольку не требует оценки результатов наблюдений и их стабильности. Однако данный способ менее надежен по сравнению со способом (А) ввиду того, что результат метрологического контроля может находиться близко к пределам допускаемой погрешности и тренд этого смещения постоянен. Соответственно, в период эксплуатации СИ до следующего МПИ вероятность выхода действительного значения МХ за пределы допускаемой погрешности значительно возрастает, однако оценить эту вероятность количественно нельзя ввиду наличия только данных о годности или негодности СИ. Использование результатов первичной поверки для оценки МПКИ данным способом не допускается.
Способ (А) позволяет получить количественные оценки, на основании которых методом последовательных приближений можно рассчитать вероятность попадания каждой МХ в установленные пределы допускаемой погрешности в каждой проверяемой точке диапазона в конкретный момент времени. В конечном итоге в качестве значения МПИ для данного типа СИ принимают минимальный из полученных значений МПИ для вероятности метрологической исправности СИ в СЗМ 95 %.
Теоретический расчет МПИ на основе результатов поверки

## Slide 13
Теоретический расчет МПИ на основе результатов поверки
Расчет выполняется через определение вероятности P попадания случайной величины (МХ) в заданный интервал (α;β) по формуле функции Лапласа:
где – проверяемый МПИ;
– математическое ожидание случайной величины (МХ) в момент времени ;
– среднеквадратичное отклонение случайной величины (МХ) в момент времени .
= 0,95

## Slide 14
μ
+ ∆
- ∆
t
X
1
2
3
4
5
6
?
?
Теоретический расчет МПИ на основе результатов поверки
Полином, характеризующий распространение погрешности

## Slide 15
Оценка МПИ на основе анализа рисков

## Slide 16
Оценка рисков
Входная информация:
информация от:
- потребителей, организаций потребителей или средств массовой информации;
- изготовителей, импортеров или торговых организаций;
- органов надзора;
- органов государственной метрологической службы и др.,
МПИ аналогичного измерительного оборудования в других странах;
требования законодательства для специальных применений измерительного оборудования.
Инструменты:
базы данных,
априорная
информация,
мнение экспертов
Выходная информация:
рекомендации по назначению
МПИ (МКИ)
Оценка МПИ на основе анализа рисков
Комплексная оценка МПИ в СЗМ проводится методом экспертной оценки рабочей группы Госстандарта и органов государственного управления, заинтересованных в получении правильных и надёжных результатов измерений, при реализации измерительных задач в СЗМ и методом расчета теоретических и эмпирических значений МПИ, используя показатели надежности.

## Slide 17
При анализе входной информации необходимо учитывать:
1) надежность СИ, подтвержденная изготовителем измерительного оборудования в т.ч., результатами ускоренных испытаний на надежность.
2) риски получения недостоверной измерительной информации:
а) вследствие низкой надежности измерительного оборудования. Эксплуатационная статистика. Например, на срок эксплуатации значительно влияет измеряемая среда;
Примеры – Качество водопроводной воды, агрессивная и/или вязкая среда, непрогнозируемые вибрации в процессе измерений и т.п.
б) возможность манипуляции измерительным оборудованием в мошеннических целях;
Примеры – Учет энергоресурсов с отключением (обходом) измерительного оборудования, использование уязвимостей измерительного оборудования для искажения результата измерений, неправильный монтаж и т.п.
в) масштаб последствий (экономических, социальных, экологических) от неправильных результатов измерений;
г) возможности оперативного метрологического надзора. Например, индивидуальные счетчики воды;
д) обязательныe профилактические мероприятия.
Пример – Измерительное оборудование, входящее в состав технологического оборудования, может быть поверено/калибровано только при полной остановке техпроцесса, запуск которого дорогостоящий и ресурсоемкий.
Оценка МПИ на основе анализа рисков

## Slide 18
Вероятность | Максимально вероятно | 5 |  |  |  |  | 
 | Очень возможно | 4 |  | Х |  |  | 
 | Возможно | 3 |  |  |  |  | 
 | Маловероятно | 2 |  |  |  |  | 
 | Невероятно | 1 |  |  |  |  | 
Оценка уровня воздействия (риск) МПИ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 |  |  | минимальный | ограниченный | умеренный | повышенный | значительный
 |  |  | Более 5 лет | 4 года | 3 года | 2 года | До 1 года включительно
 |  |  | последствие |  |  |  | 
Оценка МПИ на основе анализа рисков (WELMEC Guide 5.3 Risk Assessment Guide for Market Surveillance)
Оценка риска всегда отвечает на следующие вопросы:
1) что выполняется не так?
2) если это произошло, какие от этого последствия?
3) насколько вероятно повторение?
Результирующая таблица оценки риска, являющегося оценкой МПИ

## Slide 19
Оценка риска пошаговая на основе анкетирования по каждому виду средства измерений
Шаг 1: Область применения измерительного оборудования
Анализ применения измерительного оборудования и участников опроса: изготовители (поставщики) бытовых счетчиков воды, жилищно-эксплуатационные службы, региональные подразделения водоканала, территориальные организации ГМС.
Примерный вопрос: обоснованы ли МПИ в рассматриваемой области применения?
Шаг 2: Законодательные интересы
Для целей установления МПИ в данном примере выделены следующие законодательные интересы:
1) экономические последствия от недостоверных измерений; 2) доверие потребителя 3) затраты на обслуживание.
Шаг 3: Оценка последствий
Устанавливаются последствия для каждого из интересов:
1) Экономические последствия; 2) Доверие потребителя; 3) Затраты на обслуживание
и т.д.
Пример оценки показателя: Уровень вероятности того, что событие (выход метрологических характеристик за максимально допускаемую погрешность, мошенничество) случится в пределах межповерочного интервала
Уровень вероятности | Оценка
Невероятно: Абсолютно невероятно | 1
Маловероятно: Возможно, событие не произойдет | 2
Возможно: Сомнительно, что событие произойдет | 3
Очень возможно: Событие скорее произойдет, чем нет. | 4
Максимально вероятно: Максимальное ожидание появления события | 5

## Slide 20
Спасибо за внимание!